ACH-1风量罩

ACH-1套帽式风量罩用于测定流经各种送风口、散流器的风量，并可以测量回风口的风量。该仪器操作简单，精度高，有很高的可靠性，可以保证精确的测量，可储存数据，还可以根据风口尺寸更换不同规格的风罩。该产品为本公司和HCT现代校正技术有限公司联合开发，经上海计量测试院专家测试、认可，产品准确度、性能达到国际同类产品标准。

- 风量罩特性和优点：

    - 自动判断风向，送风或是回风

    - 单位显示方式可以切换（m3/h和ft3/min）

    - 背光显示，在暗处也易于读出测定数据

    - 铝合金包装箱，包装紧凑，方便运输及携带

    - 能储存4096个检测数据（128组×32个/组）

      - 主要技术指标：

| 测量范围 | 150～3000m3/hr |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±3%FS |
| 分辨率 | 1 m3/hr |
| 风量罩规格 | 标准 | 610×610 mm（24”×24”） |
|  | 备选 | 760×760 mm（30”×30”） |
|  |  | 610×1220 mm（24”×48”） |
|  |  | 305×1220 mm（24”×24”） |
|  |  | 305×1520 mm（12”×60”） |
|  |  | 915×915 mm（36”×36”） |
| 重量 | 4Kg（使用760×760mm 风量罩） |
| 电源 | 4节AA5号电池 |
| 附件 | 铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、充电电池、充电器、数据传送软件 |
| 选配件 | 打印机、支撑架 |